Т Е Х Н И Ч Е С К О  ЗАДАНИЕ

(техническа спецификация)

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Доставка и въвеждане в експлоатация на УСТАНОВКА ЗА ХИМИЧНО ОТЛАГАНЕ ОТ ГАЗОВА ФАЗА С ПЛАЗМЕНО СТИМУЛИРАНЕ на графен и въглеродни алотропи (PE CVD)“

за Института по физика на твърдото тяло-БАН.

I.  Възложител.

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО –БАН, БЪЛГАРИЯ

II. Място на изпълнение.

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО –БАН, БЪЛГАРИЯ, гр.София, бул. «Цариградско шоссе» №72.

III. СРОК на изпълнение.

Крайният срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 5 ( пет) месеца, след подписване на договора. Срокът за изпълнение на поръчката включва: доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на специалисти на БАН и предаване на цялата документация на Възложителя.

IV. Обща информация

Предметът на настоящата обществена поръчка включва “Доставка, и въвеждане в експлоатация на установка за химическо отлагане от газова фаза с пазмено стимулиране на графен и въглеродни алотропи (PE CVD)“ за Института по физика на твърдото тяло-БАН. За улеснение в документацията «установка за химическо отлагане от газова фаза с плазмено стимулиране на графен и въглеродни алотропи (PE CVD)» ще се изписва «системата».

V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТАТА ЗА ОТЛАГАНЕ НА НАНОСЛОЕВЕ.

- Предназначение на системата

Поръчката е за доставка на PE CVD система за отлагане на графен и въглеродни нанотръби при понижено налягане. CVD е процес на отлагане от прекурсор в газова фаза, като технологията позволява отлагане на поликристални и аморфни слоеве.  Систематата, която ще бъде доставена е необходима за получаване на графен и въглеродни нанотръби, които представляват вид монокристални структури. Тъй като израстването на графен и въглеродни нанотръби изисква висока температура на субстрата, осигуряването на плазмено стимулиране на процеса (PE) ще позволи понижаване на работните температури и използване на вакуумна технологична установка, изработена от подходящ метал.

VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ, СВОЙСТВА И КАЧЕСТВА НА СИСТЕМАТА PE CVD

1. Системата трябва да осигурява минимум 2 процеса: отлагане на графен и получаване на въглеродни нанотръби.

2. Реакционна камера

- Да осигурява контрол на температурата от 18° до 1000°С по показания на контролната термодвойка, което да съответства на 800°С действителна температура. Системата да позволява надграждане за поддържане на действителни температури до минимум 1000°С или по-високи от 1000°С.

- Да осигурява равномерно загряване на пластина от 4 инча с максимална скорост до 300оС/минута. - Максимален размер на обработваната пластина:  минимум 4 инча.

- Брой на нагревателите: до 4 нагревателя.

- Да притежава газов душ за подаване на работните газове.

3. Вакуумна камера

- Вакуумната камера трябва да е от метал – тествана с хелиев течеискател (натечка по-малка от 10-9 Torr l/sec).

- Охлаждане на вакуумната камера - водно.

- Възможност за инсталиране на допълнителен обезопасяващ контейнер около вакуумната камера – оборудван с съответната венталационна система за аспирация.

- Заключително охлаждане преди разхерметизиране: с времетраене 30 минути от температура 800 оС.

4.  Други задължителни изисквания:

-  Минимум 6 захранващи линии с контролиращи устройства за минимум 6 вида газове: минимум 3 контролера на потока с единични или двойни входове.

- Тръбна разводка от неръждаема стомана с VCR фитинги – тествана с хелиев течеискател.

- Измерване на налягането по време на работния цикъл с вакуумметър: измерител Пирани, капацитивен или пиезосензор,  в обхвата 2 – 200 mbar.

- Автоматичен контрол на клапаните на помпата и на газобаласта за целия процес, включително и за разхерметизирането.

- От 2 до 4 термодвойки за контрол на температурата на процеса.

-  Краен вакуум на системата - не по-висок от 0.1 mbar.

- Плазмен източник: постояннотоков с номинални параметри: до 800V и 2А, или променливотоков с възможност за регулиране на честотата – в долният край на HF и в областта на звуковите честоти с  мощност до 1 кW.

5.  Хардуерни блокировки:

- при наличие на вода;

- при липса на вода за охлаждане;

- за затваряне и при превишаване на максималната температура на вакуумната камера;

- наличие на тотални аварийни стоп бутони.

6. Друго незадължително техническо изисквание - вакуумен вход за подложките.

VІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА.

1. Системата трябва да има защитен модул за спешно спиране, за да предотврати риск от повреда или инцидент.

2.  Да позволява лесна поддръжка и да е оборудвана с приспособления за почистване на отделните й модули.

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНТРОЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ОТЛАГАНЕ.

- Компютър и/или контролно устройство, със съответните лицензи.

- Софтуер за контрол и управление на процесите.

ІХ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСТАЛИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА НА PE CVD СИСТЕМАТА.

1. Задължение за предоставяне на детайлна информация за изискванията към: помещение, захранване и др., отнасящи се до инсталирането на оборудването. Всяко отклонение от предварително представените спецификации, което може да доведе до преустройство ще бъде за сметка на доставчика.

2. Инсталирането на системата да включва провеждането на експериментални тестове и отлагане на графен, проверка на всички детайли и тяхното правилно функциониране и съответно регулиране. Да се предоставят минимум по 3 силициеви подложки с метално покритие за отлагане на графен и за растеж на вертикално израстнати въглеродни нанотръбички.

3. Осигуряване на два пълни комплекта техническа документация: инструкция за оператора и инструкция за подръжка, на английски език.

4. Да се предоставят декларации на съответствие на системата с одобрени стандарти (от производителя, ако участникът е само доставчик.)

5. Да се предостави цялостно описание на доставеното оборудване.

Х. ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА СИСТЕМАТА

- Гаранционният срок на системата трябва да бъде– минимум 1 година.

- В рамките на предложения гаранционен срок, Изпълнителят извършва безплатно отстраняване на всички дефекти, проявени в гаранционния период, придружени с консултация и въвеждане в експлоатация след ремонт, в срок, определен от Възложителя.

- Изпълнителят извършва дейностите в т.2 чрез ключови специалисти, които са сертифицирани от производителя на системата.

- Задължение за следгаранционно обслужване минимум 5 години.

ХІ. ПРИЕМАНЕ-ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВАТА СИСТЕМА:

1. Изпълнителят предава, а Възложителят приема извършената работа с приемо-предавателен протокол, съпътстван от протоколите за изпитания на системата.

- Извършване на приемателен тест:

2.1. Отлагане на 2 слоя графен и характеризирането им с Раманова спектроскопия.

2.2. Оценка на качеството на отложените слоеве, чрез анализ на получените D, G и 2D пикове в Рамановите спектри.

2.3. Да бъдат измерени поне 5 точки от слоя. Получените Раманови спектри за всяка точка трябва да са подобни.

2.4. Тестово оптимизиране на параметрите на системата с цел намиране на режим за най-качествено получаване на графен.

След извършане на приемателния тест да се достигне до спектри, в които:

- да липсва напълно D пик в границите на графеновите зърна;

- средната ширина на G линията да е не по-голяма от 25 см-1 и линията да е симетричен лоренциан, без сателит на 1620 см-1;

- средната ширина на 2D ивицата да не е по-голяма от 45 см-1 и тя да е с честота не по-висока от 2645 см-1 за дължина на вълната на възбуждащата лазерна линия от 632,8 nm;

- амплитудата на 2D да е средно поне 2 пъти по-висока от тази на G линията;

- усреднената форма на 2D ивицата да е близка до единичен лоренциан, а не сума от няколко наслагващи се лоренциана.

ХІІ. ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

Да се проведе обучение на поне трима специалисти на ИФТТ – БАН, в мястото на доставка, като се представи програма на обучение с изисквания за функциониране и за поддръжка на системата. Обучението да е минимум 3 работни дни.

Изпълнителят да предостави документи на лицата за успешно завършено обучение.

Участници, предложили Техническо предложение, не съдържащо посочените по-горе данни, както и предложение, което не отговаря на изискванията, посочени в Техническото задание и методиката за определяне на комплексната оценка ще бъдат отстранени от участие в процедурата.