ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Предмет на настоящата обществена поръчка са доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на технологично оборудване и измерителна апаратура за многослойни оптични структури в изпълнение на Проект “Обновяване на технологично оборудване и апаратура за иновативни научно-приложни разработки на многослойни оптични структури” по Договор BG161PO003-1.2.04-0027-C0001 по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. При изпълнение на обществената поръчка следва да се осъществят следните дейности:

• Доставка на технологичното оборудване и измeрителната апаратура, включващо самото оборудване и дейностите, необходими за безопасното и надеждно транспортиране от мястото на производство до помещението на Възложителя, където ще бъде монтирано и въведено в експлоатация.

• Монтаж, инсталиране и настройване на всички компоненти на технологичното оборудване и измерителна апратура, ако това е необходимо.

• Пускане в експлоатация и тестване на функционалността на всички модули и компоненти в оборудването и апаратурата.

• Провеждане на обучение на място за работа с всички модули в системата.

• Извършване на гаранционна поддръжка и обслужване.

Всички изброени дейности са неразделна част от доставката на комплекта на оборудването и апаратурата (дълготрайния материален актив), който ще бъде закупен.

Поръчката включва три обособени позиции:

• Обособена позиция 1: Вакуумна технологична система за получаване на многослойни оптични покрития;

• Обособена позиция 2: Инфрачервен спектрофотометър с Фурие преобразование (FTIR);

• Ообособена позиция 3: Модул “150 мм интегрираща сфера” за фотометрични измервания

І. ОПИСАНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ВАКУУМНА ТЕХНОЛОГИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МНОГОСЛОЙНИ ОПТИЧНИ ПОКРИТИЯ

(ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ)

Предмет на Обособена позиция 1 е доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционно обслужване на "Вакуумна технологична система за получаване на многослойни оптични покрития" (наричана за краткост "оборудване", "система", "технологично оборудване", "технологична установка", "машина", “инсталация”).

Вакуумната технологична система е предназначена за получаване  на слоеве и многослойни оптични покрития посредством отлагане на вещества върху подложки и оптични детaйли във вакуум при строг контрол и управление на дебелините и свойствата на слоевете. Тя е необходима като съвременна технологична база за провеждане на иновативни научно-приложни изследвания и разработки на многослойни оптични структури за ултравиолетовата, видимата и инфрачервената област на спектъра и трябва да предлага максимално широки функционални възможности.

Вакуумната технологична система трябва да бъде доставена, инсталирана в помещение на Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) при Българската академия на науките (БАН), и въведена в експлоатация.

Прогнозна стойност на Обособената позиция 1 е 1382770 лв. без ДДС. Тя включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката до предаването и на Възложителя, без да е необходимо той да прави каквито и да е допълнителни разходи. Предложения, които превишават посочената прогнозна стойност, няма да бъдат класирани.

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Оборудването, условията на доставка, инсталиране, гаранционно и следгаранционно (ако е предложено) обслужване и обучение трябва да съответстват на договора. Доставеното оборудване трябва да отговаря на посочените в заданието технически данни и характеристики. Доставеното оборудване и програмно осигуряване трябва да са съвместими.

Всички елементи и части на технологичната система трябва да са нови и неизползвани. Качеството и безопасността на доставеното оборудване трябва да съответства на действащите стандарти в Република България и Европейския съюз и да имат съответния сертификат. Оборудването не трябва да има дефекти (конструктивни или на използваните материали), появяващи се при нормалната му екплоатация при обичайни за България условия, а също така да съответства на условията за електрозахранване. Консумативите и други разходни материали (ако има такива), които са приложени към системата (евентуално в качеството на тестови) трябва да са годни и разрешени за използване в ЕС и Република България. Доставката трябва да включва пълна документация за оборудването, както и декларация за съответствие.

2. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА И НЕЙНИТЕ КОМПОНЕНТИ

2.1 Общо описание и предназначение

Тип: Промишлена технологична система за производство на оптични покрития посредством отлагане на слоеве върху подложки (оптични детайли) във вакуум с подсистеми за управление и контрол.

Системата трябва да позволява два начина за управление - ръчен (от оператор) и автоматичен (от комютър) при непрекъснато контролиране на физическото състояние на оборудването и нанасяния слой. Оборудването следва да има възможност за работа и в режим на отдалечен достъп.

Системата следва да разполага с екипировка, позволяваща получаването на оптични покития в спектрален диапазон 0.19 – 12.0 мкм. Процесът на нанасяне на слоевете се извършва чрез изпаряване на материали (включително с висока температура на топене) във вакуум с помощта на електронно-лъчево или термо-резистивно нагряване. За целта тя следва да може да изпарява най-малко следните материали върху детайли с размери до 300 мм: Al, Ag, Al2O3, CeO2, Ge, HfO2, MgF2, MgO, Nb, Nb2O5, Si, SiO, SiO2, Ta2O5, TiO2, Ti2O3, Ti3O5, YbF2, ZnS, ZnSe, ZrO, ZrO2. Свойствата на оптичните слоеве следва да могат да се модифицират в процеса на отлагане чрез йонно асистиране.

Вакуумната помпена система трябва да е достатъчно мощна, за да създава необходимия вакуум за кратко време. Охлаждащата система не трябва да допуска възможност за случайно попадане на маслени пари и влага в камерата по време на изпарение.

Слоевете трябва да бъдат нанесени максимално равномерно, осигуряващо се например от планетарно въртене или маски за еднородност.

За получаване на прецизни спектрални характеристики следва да има система за кварцов (микробалансов) и оптичен контрол на дебелината и скоростта на нанасяне на слоя.

За да бъде нанасянето прецизно, управлението трябва да обхваща всички подсистеми и процеси, да може да ги следи, контролира и променя при необходимост. Следва да има графичен или друг интерфейс за мониторинг на процесите.

Комплектност: Вакуумната технологична система за получаване на многослойни оптични покрития следва да бъде окомплектована с всички необходими модули, инструменти, компоненти, приспособления, аксесоари, съпътстващи принадлежности и др. Тя трябва да изпълнява всички заложени в предложението на участника фунции и най-малко посочените в следващата точка минимални функционални възможности, без да е необходимо Възложителят да прави каквито и да било допълнителни разходи и дейности. Системата трябва да е окомплектована с всички необходими интерфейси, кабели, преходници (ако са необходими), захранващи устройства и други.

Компоненти: Всеки обособен модул на оборудването трябва да е работоспособен и да реализира функциите си в качеството на отделен компонент, когато това е възможно.

2.2. Минимални технически изисквания към технологичното оборудване и компонентите му

Вакуумната технологична система за получаване на многослойни оптични покрития следва да бъде в състояние ефективно да прави покрития върху оптични детайли или подложки за ултравиолетовата, видимата и инфрачервената област на спектъра. Тя следва да съдържа:

А) Вакуумна камера и помпена станция

- Високовакуумна камера от неръждаема стомана с диаметър не по-малък от 900 mm с въртящо се устройство за закрепване на оптични детайли, разположено в горната част на камерата.

- Двустепенна помпена система с високовакуумна помпа, позволяваща започване на процеса на отлагане (достигане на работно налягане 2x10-6 torr) най-късно 40 минути след началото на изпомпване, при условие на напълно заредена и  чиста камера;

- Система за ограничаване на турбуленцията във вакуумната камера в началото на изпомпване и при отварянето на камерата;

- Система за подгряване на детайлите:

  - Източници за нагряване до минимум 300оС;

  - Измерител (контролер) на температурата на детайлите.

- Система за затопляне и охлаждане на стените на вакуумната камера.

- Основната плоча трябва да бъде оборудвана с достатъчен брой отвори с тапи, позволяващи необходимата подвижност в разположението на изпарители, екрани, измерители и др.;

- Камерата трябва да има поне два "прозореца" за визуално наблюдение на процеса на отлагане на слоевете. Те трябва да са снабдени с многократни защитни сменяеми "стъкла" или други елементи, изпълняващи тази функция.

- Носачи за закрепване на оптични детайли – 2 комплекта

- Система за плавно регулиране оборотите на носещото устройство и “меко” пускане и спиране с цел минимизиране на вибрациите;

- Сменящи се защитни щитове за стените и вратата на вакуумната камера – 2 комплекта

Б) Източници, съпътстващи елементи и възможностите им

- Най-малко два електронно лъчеви изпарителя клас 8-10kW с поне 3 гнезда всеки за вещества с достатъчен обем  (над 14 см3), с необходимото захранване и управление (включително сканиране на електронния лъч върху веществото за изпарение по избран начин);

- Най-малко два източника за термо-резистивно изпарение от спирали и "ладии",  клас 4kW, включително захранване и регулировка;

- Източниците за изпарение трябва да бъдат снабдени с подвижни сменяеми екрани (отворено/затворено) с автоматизирано управление;

- Разположението на изпарителите и при необходимост други елементи трябва да бъдат оптимизирани за получаване на хомогенност на параметрите на нанасяния слой от 1.0 % по цялата повърхност, заемана от детайли;

- Йонен източник – да осигурява сноп с ниска енергия и висока плътност за облъчване на голяма площ:

  - Разстояние до образците: 50-125 см;

  - Йонна енергия: 40-120 eV;

  - Лъчев поток: повече от 2 А;

  - Операционно налягане: < 3 х 10-4 torr.

В) Системи за контрол

- Система за контрол (измерване) на дебелината и скоростта на нанасяне на слоя чрез кварцов микробаланс с минимум 6 позиции за кварцови кристали в обема на вакуумната камера. Системата трябва да осигури непрекъснатост на нанасянето чрез автоматично превключване на кристали при препълване или прекъсване. Устройството за измерване трябва да е окомплектовано с 50 броя кристали;

- Система за оптичен контрол на дебелината на слоя в реално време, включващ:

  - Монохроматор или полихроматор за избор на дължина на вълната/ите с компютърно управление;

  - Избираема работна дължина на вълната във видимия и инфрачервения  спектър (400–2200 nm);

  - Устройство за смяна на “тестови стъкла”, без да е необходимо отваряне на вакуумната камера (прекъсване на процеса);

  - Подходящи модули на източници и приемници със съответните захранвания и интерфейси.

  - Интерфейс, съвместим с кварцовия измерител на скоростта на нанасяне на слоя.

- Вакуумни и температурни датчици, осигуряващи функционирането на системата. Датчиците следва да са окомплектовани и свързани със системата за управление.

Г) Управление и софтуер

- Оборудването трябва да позволява два начина за управление, ръчно – от оператор, и автоматизирано – от компютър (операционна система за управление на работата на цялата техологична установка и на процеса на нанасяне);

- Системата за управление следва да има подходящ нагледен графичен или друг интерфейс за избор и наблюдение на процесите;

- Управлението следва да има система за сигнализация на критични и предкритични състояния и блокировки (при излизане от допустими граници);

- В системата за управление трябва да постъпват сигналите (данните) от всички подсистеми и датчици. Тези сигнали трябва да се анализират (обработят) и да се формират управляващи сигнали към изпълнителните устройства;

- Системата за управление трябва да има възможност да управлява източниците за изпаряване така, че грешката в дебелината на отложените слоеве да не превишава 1.0 % от предварително зададената стойност;

- Системата за управление следва да има възможност за съхранение и управление на база данни на осъществените процеси (направените покрития) ;

- При прекъсване на процеса или аварийни ситуации системата следва да съхрани данните за физическото състояние на оборудването (инсталацията) и процеса;

- Необходимия за управление на инсталацията и процеса софтуер и драйвери.

Д) Други

- Оборудване за приток на чисти газове (азот, кислород, аргон и/или други) в камерата с настройваемо саморегулиране, включващо всички необходими компоненти и устройства. То трябва да може да се управлява автоматизирано (от управляващия компютър) и ръчно (от оператор);

- Всички нестандартни инструменти и принадлежности;

- Всички необходими аксесоари за правилната работа на оборудването, както и всички необходими консумативи за провеждане на изпитванията за приемане на оборудването. Те трябва да бъдат предложени като неразделна част от оборудването, без за тях да се обявява отделна цена.

2.3. Гаранционни и сервизни условия и съпътстващи дейности

Инсталиране: Инсталиране и пускане в експлоатация на място от оторизирани от производителя специалисти.

Изпитание на системата:

Преди доставката Изпълнителят трябва да изпрати резултати от извършения в завода “предварителен тест” на оборудването за покриване на стандартите за качество на производителя. В този тест трябва да присъстват и изследвания на следните аспекти:

а) безопасността на оборудването

(механични и електрически)

б) функциониране на оборудването

(отделни възли и оборудване като цяло)

в) постигане на вакуумните параметри на системата

(скорост на изпомпване, пределно ниско налягане, скорост на натичане)

В рамките на изпълнението на предмета на договора за покупка, избраният Доставчик трябва да изпълни в срок до 1 месец (30 дни) от датата на доставката и монтажа на оборудването в помещения на Възложителя (купувача), така наречения "последен тест".

След инсталацията в сградата на Възложителя оборудването трябва да бъде тествано отново за покриване на параметрите от "предварителния тест", описан по-горе. Освен това ще бъде тестван и технологичния процес на нанасяне на слоеве по следната методика:

Правят се по пет изпарения с два типа вещества (TiO2 с дебелина 500 nm върху стъкло с n=1.52 и SiO2 с дебелина 800 nm върху стъкло с n=1.75) върху предварително подготвени подложки, разположени на различни места по носачите.

- Спектралните характеристики в червената област (700-900 nm) на пет образеца,  поставени на различни места в носачите, при всяко едно изпарение могат да се отклоняват на не повече от ±8 nm от средното значение.

- Спектралните характеристики в червената област (700-900 nm) на образци от пет изпарения за даденото вещество, поставени на едно и също място в носачите, могат да се отклоняват на не повече от ±8 nm от средното значение.

Резултатите от проверката и тестовете се отразяват в приемо-предавателния протокол, който ще се превърне в основа за пълно приемане на целия предмет на поръчката.

Гаранционни изисквания:

- Гаранционните условия следва да са не по-лоши от гаранционните условия на производителя и да отговарят на европейското законодателство. Гаранционните работи да се извършват от оторизирани специалисти.

- Гаранционно обслужване на място – на територията на Възложителя гр. София, бул. Цариградско шосе  № 72, включващо разходи за труд, резервни части, транспорт и всички други разходи, необходими за отстраняване на повредата.  В периода на гаранционния срок участникът се задължава да отстранява за своя сметка всички недостатъци и да подменя безплатно всички дефектни компоненти и възли възникнали в резултат на лоша изработка, в процеса на доставка и инсталиране или некачествени материали, конструктивни дефекти и др.

- Време за отзоваване на повикване – не повече от 5 (пет) работни дни, след деня на подаване на заявката.

- Време за отстраняване на повредата – не повече от 7 (седем) работни дни, след пристигане на обслужнащия (сервизния) екип на място (гр. София, бул. Цариградско шосе № 72).

- Когато повредата не може да се отстрани на място и/или в договорения срок, повредата се отстранява в сервизна база на участника или производителя и/или в допълнително уговорен срок. Срокът на гаранцията се удължава с времето, за което машината е била в ремонт.

- В гаранционната поддръжка влиза периодична проверка и техническо обслужване, ако такива са предвидени от производителя.

- Други дейности, допълващи и разширяващи посочените по-горе – по преценка на участника.

Обучение: Обучение на най-малко четирима специалисти от ИФТТ, като се направи демонстрация на всички възможности на системата, допълнителното оборудване и програмно осигуряване, в това число и по техника за безопастност при използването ѝ.

2.4. Изисквания към техническата документация

Техническата документация на български и/или руски и/или английски, съпътстваща оборудването, трябва да съдържа:

- сертификати (паспорти) на доставеното оборудване, съдържащи гаранционните задължения;

- ръководство за екплоатация и техническо обслужване на Вакуумната технологична система и всички елементи, принадлежности и допълнителни устройства, модули и изделия, влизащи в комплекта на доставката;

- ръководство за работа с програмните продукти, съпътстващи оборудването;

- декларация за съответствие.

3. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

3.1. Изисквания към Изпълнителя (доставчика и производителя)

- Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя системата работоспособна, настроена и готова за експлотация, без да е необходимо Възложителят да прави допълнителни разходи, и включва в своята оферта всички компоненти и дейности, необходими за изпълнение на това изискване.

- Изпълнителят може да предложи опция за следгаранционно обслужване.

- Изпълнителят трябва да гарантира осигуряване с резервни части и консумативи в течение на не по-малко от 10 години след доставката.

- Ако изпълнителят не е производител на Вакуумната технологична система, то той следва да представи издаден от производителя документ, оторизиращ го да предлага (продава и поддържа) системата на територията на България.

- Доставчикът и производителят да са сертифицирани по стандартите за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.

3.2. Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти

- Машината заедно с всички интелектуални продукти, доставени от Изпълнителя, стават собственост на Възложителя след подписването на окончателния приемо-предавателен протокол.

- Изпълнителят не може да има претенции към собствеността на произвежданата продукция с доставената от него машина.

- При претенции от трети страни за неправомерно ползване на чужда интелектуална собственост, включена в доставката, отговорността се носи от доставчика.

Важно: Участник, който не е изпълнил което и да е от минималните изисквания, посочени по-горе, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ИНФРАЧЕРВЕН СПЕКТРОФОТОМЕТЪР С ФУРИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (FTIR)

(ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ)

Спектрофотометричната система за инфрачервената спектрална област с Фурие-трансформация е необходима за получаване и анализ на спектрите на пропускане %Т и отражение %R на оптични слоеве и структури и за приложни научни изследвания в областта на материалознанието и оптиката. Предназначена е за качествен и количествен анализ (фотометрия) на преминалото и/или отразено поляризирано или неполяризирано инфрачервено излъчване с висока точност в средния и далечен инфрачервен диапазон на спектъра. Трябва да може да работи с твърди и течни образци (проби), и да позволява провеждането на кинетични измервания (сканиране по време). Системата трябва да има широки функционални възможности.

Спектрофотометричната система трябва да бъде доставена, инсталирана и въведена в експлоатация в помещение на Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) при Българската академия на науките (БАН). Изпълнителят провежда обучение на специалисти на Възложителя и дава гаранциии за доставеното оборудване.

Прогнозна стойност на Обособената позиция 2 е 126629 лв. без ДДС. Тя включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката до предаването и на Възложителя. Предложения, които превишават посочената прогнозна стойност, няма да бъдат класирани.

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Доставената FT-IR спектрофотометрична система следва да отговаря на заявените в офертата и посочените в заданието технически данни и характеристики. Системата, условията на доставка, инсталиране, гаранционното и следгаранционно (ако е предложено) обслужване и обучение трябва да съответстват на договора. Доставената апаратура и програмно обезпечение трябва да са съвместими.

Елементите и възлите на системата трябва да са окомплектовани с всички необходими входно-изходни интерфейси, ако са необходими, и със съответстващите преходници, а също така със захранващи, свързващи и други кабели. Всички елементи и части на спектрофотометричната система да са нови и неизползвани, да не са възстановени, рециклирани или преработени, и да са изработени не по-рано от 2012 г. Качеството и безопасността на доставеното оборудване трябва да съответства на действащите стандарти в Република България и Европейския съюз и да има съответния сертификат, а също така да не е забранено за употреба на територията на ЕС и България. Оборудването не трябва да има дефекти (конструктивни или на използваните материали), появяващи се при нормалната му екплоатация при условия, обичайни за България (климатични и природни), а също така да съответства на условията за електрозахранване (220V/50Hz). Консумативите и други разходни материали (ако има такива), които са приложени към системата (евентуално в качеството на тестови) трябва да са годни и разрешени за използване в ЕС и Република България.

2. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА И НЕЙНИТЕ КОМПОНЕНТИ

2.1. Общо описание

Тип: Настолна лабораторна еднолъчева FT-IR спектрофотометрична система с компютърно управление и обработка на данните, имаща автоматично юстиране и калибриране за получаване на достоверни резултати. Програмно-контролираното задаване на условията на измерване (спектрален интервал, спектрална разделителна способност, брой на сканиранията, източник, приемник, поляризатор и делител на лъча и др.) следва да позволява лесно и възпроизводимо манипулиране.

Мерни единици: Метрична система СИ.

Кюветно отделение: С възможност за поставяне на приставки и специализирани модули по предвиден от производителя начин и компютърното им управление по време на измерването, когато е приложимо.

Компоненти: Всеки обособен модул на оборудването трябва да е работоспособен и да реализира функциите си в качеството на отделен компонент, когато това е възможно.

Комплектност:  FT-IR системата следва да бъде окомплектована с персонален компютър и всички необходими приставки, приспособления, аксесоари, еталони (сертифицирани), съпътстващи принадлежности за подготовка и поставяне на пробата и други, така че да може да изпълнява всички заложени в предложението на участника фунции и най-малко посочените в следващата точка минимални функционални възможности. Системата трябва да е окомплектована с всички необходими интерфейси, кабели, преходници (ако са необходими), захранващи устройства (адаптери, ако са необходими) и други.

2.2. Минимални функционални възможности

- възможност за работа с твърди и течни образци (проби) – наличие на необходимите за целта държачи;

- получаване и обработка на спектри на пропускане;

- получаване и обработка на спектри на огледално отражение с фиксиран (< 15 градуса) и/или променлив ъгъл (10-80 градуса) на падане на лъча върху образеца, като се гарантира възможност за измерване при минимум 5 ъгли на падане, един от които близък до нормалния (< 15 градуса);

- получаване и обработка на спектри на дифузно отражение;

- възможност за поляризационни измервания при контролирано променяща се посока на линейната поляризация;

- получаване на времево-разделени спектри чрез “step-scan” или “multiple kinetic collection modes” или други еквивалентни методи.

2.3. Минимални технически изисквания и характеристики

- херметично затворен обем със собствено поддържане на осушаването и възможност за периодично продухване с азот; ако се използват осушители, то те следва да са регенеруеми и да е включен допълнителен комплект осушители за смяна;

- вградени калибровъчни елементи – не по-малко от 2 елемента – по един за оста на вълновите числа (абцисната ос) и един за фотометричната (ординатната) ос, имащи 2 годишен сертификат;

- изходи за ИЧ излъчване с цел бъдещо разширяване на възможностите за изследване (Раман, микроскоп и др.) – не по-малко от 2 бр.;

- сертифицирано еталонно огледало с отражение не по-малко от 99% в спектралния диапазон 10 000 – 350 см-1

2.4. Изисквания към софтуера и управлението

Windows базиран софтуер позволяващ:

- разпознаване и управление на елементите и приставките на спектрометъра;

- задаване на параметрите на измерването;

- компенсация на водните и СО2  линии на поглъщане;

- автоматизирано калибриране по най-малко два калибровъчни елемента;

- събиране, обработка и съхранение на данните от измерванията;

- възможност за добавяне на собствени програми;

- експорт, импорт и обмен на данни с други приложения на Windows;

- спектрално разложение и количествен анализ на спектралните линии;

    акумулиране и обработка на времево-разделени спектри чрез “step-scan” или

“multiple kinetic collection modes” или друти еквивалентни методи

- възможност за представяне на спектрите в 3D-формат;

- възможност за експортиране на данни в ASCII формат;

2.5. Изисквания към гаранционно и сервизното обслужване и съпътстващите работи

Инсталиране: Инсталиране и пускане в експлоатация на място от оторизирани от производителя специалисти;

Изпитание на системата: След инсталиране на системата се провежда проверка, тестване и изпитания на функционирането на системата и приставките и приспособленията, а също така проверка на граничните параметри. Проверката и тестовете ще се осъществят посредством оценка на получените резултати от контролните измервания на сътветствие на характеристиките и параметрите, посочени от производителя в техническата документация и заявени от участника. Резултатите от проверката и тестовете се отразяват в приемо-предавателния протокол;

Гаранционни изисквания: Гаранционните условия следва да са не по-лоши от гаранционните условия на производителя и да отговарят на европейското законодателство. Гаранционните работи да се извършват от оторизиран сервиз.

Обучение: Обучение на четирима специалисти от ИФТТ, като се направи демонстрация на всички възможности на системата, допълнителното оборудване и програмно осигуряване, в това число и по техника за безопасност при използването ѝ.

2.6. Изисквания към техническата документация

Техническата документация на български и/или руски и/или английски, съпътстваща оборудването, трябва да съдържа:

- ръководство за екплоатация и техническо обслужване на FT-IR спектрофотометрич-ната система и елементите (модулите) ѝ;

- ръководство за работа с програмните продукти, съпътстващи оборудването;

- сертификат (паспорт) на производителя или оторизирана лаборатория за съответствие на техническите параметри на системата и елементите ѝ.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ДОСТАВЧИКА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)

- Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя системата работоспособна, настроена и готова за експлотация, без да е необходимо Възложителят да прави допълнителни разходи, и включва в своята оферта всички компоненти, необходими за изпълнение на това изискване.

- Изпълнителят трябва да гарантира осигуряване с резервни части и консумативи в течение на 10 години след доставката.

- Ако изпълнителят не е производител на FT-IR системата, то той следва да представи издаден от производителя документ оторизиращ го да предлага (продава и поддържа) системата на територията на България.

- Доставчика и производителя да са сертифицирани по стандартите за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.

Важно: Участник, който не е изпълнил което и да е от минималните изисквания, посочени по-горе, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

МОДУЛ “150 мм ИНТЕГРИРАЩА СФЕРА” за фотометрични измервания

(ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ)

Модулът “150 мм интегрираща сфера” за фотометрични измервания е необходим за дооборудване на наличната прецизна UV/Vis/NIR спектрофотометрична система Lambda 1050 (Perkin Elmer) или еквивалентна и ще разшири възможностите за характеризиране на различни проби, в това число и на оптични слоеве и покрития. Предназначен е за измерване на дифузното и пълно пропускане или отражение на твърди и течни проби. Модулът следва да бъде работоспособен, без да е необходимо да се извършват каквито и да било промени и преустройства на наличната система или доработки за съвместимост в доставяния модул.

Модулът трябва да бъде доставен, инсталиран и въведен в експлоатация в помещение на Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) при Българската академия на науките (БАН). Изпълнителят провежда обучение на специалисти на Възложителя и дава гаранции за доставеното оборудване.

Прогнозна стойност на Обособената позиция 3 е 51756 лв. без ДДС. Тя включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката до предаването и на Възложителя. Предложения, които превишават посочената прогнозна стойност, няма да бъдат класирани.

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Доставеният “Модул 150 мм интегрираща сфера” за фотометрични измервания следва да отговаря на заявените в офертата и посочените в заданието технически данни и характеристики. Модулът, условията на доставка, инсталиране, гаранционното и следгаранционно (ако е предложено) обслужване и обучение трябва да съответстват на договора. Доставеният модул и програмно осигуряване трябва да са съвместими.

Модулът трябва да е окомплектован с всички необходими входно-изходни интерфейси, ако са необходими, и със съответстващите преходници, а също така със захранващи, свързващи и други кабели. Всички елементи и части да са нови и неизползвани, да не са възстановени, рециклирани или преработени, и да са изработени не по-рано от 2012 г. Качеството и безопасността трябва да съответстват на действащите стандарти в Република България и Европейския съюз и да имат съответния сертификат, а също така да не са забранени за употреба на територията на ЕС и България. Оборудването не трябва да има дефекти (конструктивни или на използваните материали), появяващи се при нормалната му екплоатация при условия, обичайни за България (климатични и природни), а също така да съответства на условията за електрозахранване (220V/50Hz). Консумативите и други разходни материали (ако има такива), които са приложени към модула (евентуално в качеството на тестови) трябва да са годни и разрешени за използване в ЕС и Република България.

2. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МОДУЛ “150 мм ИНТЕГРИРАЩА СФЕРА” за фотометрични измервания

2.1. Общо описание

Схема и клас: Двулъчева – с измерителен и опорен канали, позволяващи измервания с висока точност и достоверност. Клас – за изследвания.

Съвместимост: Със спектрофотометрична система Lambda 1050 (Perkin Elmer) или еквивалент.

2.2. Минимални функционални възможности

- възможност за работа с твърди и течни образци (проби) – наличие на необходимите за целта държачи;

- получаване на спектри на дифузно (разсеяно) пропускане;

- получаване на спектри на дифузно отражение;

- получаване на спектри на относително огледално отражение.

2.3. Минимални технически характеристики

- диаметър на интегриращата сфера: не по-малък от 150 мм;

- работен спектрален диапазон: не по-тесен от 200 - 2500 нм;

- динамичен фотометричен диапазон в целия работен спектрален диапазон: 0-5А (100% – 0,001%);

- ъгъл на падане на лъчите при измерване на отражение: 8 градуса (близък до нормалния);

- допустими размери на изследваните образци: за пропускане 20х20х14 см (дебелина 14 см).

2.4. Изисквания към гаранционно и сервизното обслужване и съпътстващите работи

Инсталиране: Инсталиране и пускане в експлоатация на място от оторизирани от производителя специалисти;

Изпитание на системата: След инсталиране на модула се провежда проверка, тестване и изпитания на функционирането му, а също така проверка на граничните параметри. Проверката и тестовете ще се осъществят посредством оценка на получените резултати от контролните измервания на сътветствие на характеристиките и параметрите, посочени от производителя в техническата документация и заявени (предложени) от участника. Резултатите от проверката и тестовете се отразяват в приемо-предавателния протокол.

Гаранционни изисквания: Гаранционните условия следва да са не по-лоши от гаранционните условия на производителя и да отговарят на европейското законодателство. Гаранционните работи да се извършват от оторизиран сервиз.

Обучение: Обучение на четирима специалисти от ИФТТ, като се направи демонстрация на всички възможности на модула и програмното осигуряване, в това число и по техника за безопасност при използването му.

2.6. Изисквания към техническата документация

Техническата документация на български и/или руски и/или английски, съпътстваща оборудването, трябва да съдържа:

- ръководство за екплоатация и техническо обслужване на Модул “150 мм интегрираща сфера” за фотометрични измервания;

- ръководство за работа с програмните продукти, съпътстващи оборудването;

- сертификат (паспорт) на производителя или оторизирана лаборатория за съответствие на техническите параметри на модула.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ДОСТАВЧИКА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)

- Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя модула “150 мм интегрираща сфера” за фотометрични измервания работоспособен, настроен и готов за експлотация, без да е необходимо Възложителят да прави допълнителни разходи и без да се извършват каквито и да било промени и преустройства на наличната система или доработки за съвместимост в доставяния модул, и включва в своята оферта всички компоненти, необходими за изпълнение на това изискване.

- Изпълнителят трябва да гарантира осигуряване с резервни части и консумативи в течение на 10 години след доставката.

- Ако изпълнителят не е производител на модула “150 мм интегрираща сфера” за фотометрични измервания, то той следва да представи издаден от производителя документ, оторизиращ го да предлага (продава и поддържа) системата на територията на България.

- Доставчикът и производителят да са сертифицирани по стандартите за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.

Важно: Участник, който не е изпълнил което и да е от минималните изисквания, посочени по-горе, ще бъде отстранен от участие в процедурата.